## 161010
OR I | CTD Transmisssometer (Chelsea) S/N: 161010
Description： Alphatracka MkII ( 25cm, 660nm, 6000m )
Date of issue： |  |  | 2002-10-10
Reading in air = |  |  | 4.4118
Reading in purified water = |  |  | 4.2006
Zero reading = |  |  | 0.0502
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 | (Sea-Bird)
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2004-02-02 | 3.8803 | 0.0415 | 24.695 | -1.0248
2004-03-05 | 4.078 | 0.0415 | 23.4855 | -0.97465
Date of issue： |  |  | 2004-08-31
Reading in air = |  |  | 4.6005
Reading in purified water = |  |  | 4.2002
Zero reading = |  |  | 0.0464
Tw = |  |  | 91.3
91.3
Time | A1 | A0 | M | B | AM | AB
2005-01-12 | 4.5629 | 0.0464 | 21.918 | -1.017 | 22.141 | -1.0273 | 100 | 4.7228
2005-03-03 | 4.4066 | 0.0415 | 22.6782 | -0.94115 | 22.909 | -0.9507 | 0 | 0.1477
2005-03-26 | 4.53 | 0.043 | 22.0621 | -0.94867 | 22.287 | -0.9583
2005-06-08 | 4.5751 | 0.0513 | 21.8827 | -1.1226 | 22.105 | -1.134
2005-06-20 | 4.4945 | 0.0586 | 22.3163 | -1.3077 | 22.543 | -1.321
2005-08-04 | 4.3175 | 0.0574 | 23.2372 | -1.3338
2005-10-14 | 4.3846 | 0.0549 | 22.8637 | -1.2552
2005-11-06 | 4.4261 | 0.0586 | 22.6658 | -1.3282 | 22.896 | -1.3417
2005-11-23 | 4.3614 | 0.0537 | 22.9804 | -1.234 | 23.214 | -1.2466
2005-12-11 | 4.5177 | 0.0513 | 22.1639 | -1.137 | 22.389 | -1.1486
2006-02-13 | 4.4188 | 0.0513 | 22.6658 | -1.1628
2006-02-16 | 4.4274 | 0.0562 | 22.6466 | -1.2727
2006-03-05 | 4.484 | 0.055 | 22.351 | -1.2293 | 22.578 | -1.2418
2006-04-10 | 4.5385 | 0.0598 | 22.103 | -1.3218 | 22.328 | -1.3352
2006-06-22 | 4.4408 | 0.0672 | 22.6342 | -1.521 | 22.864 | -1.5365
2006-10-17 | 4.3065 | 0.0684 | 23.3578 | -1.5977 | 23.595 | -1.6139
2006-11-17 | 4.348 | 0.0769 | 23.1773 | -1.7823 | 23.413 | -1.8005
2006-11-21 | 4.3761 | 0.072 | 22.9996 | -1.656 | 23.234 | -1.6728
2006-12-15 | 4.4371 | 0.072 | 22.6782 | -1.6328
2007-01-12 | 4.4029 | 0.0696 | 22.8447 | -1.59 | 23.077 | -1.6062
2007-03-10 | 4.4115 | 0.0684 | 22.7931 | -1.559 | 23.025 | -1.5749
2007-03-17 | 4.4689 | 0.0757 | 22.5332 | -1.7058 | 22.762 | -1.7231
2007-03-18 | 4.5031 | 0.0781 | 22.3712 | -1.7472 | 22.599 | -1.765
2007-05-13 | 4.5665 | 0.0977 | 22.152 | -2.1642 | 22.377 | -2.1863
2007-05-21 | 4.5153 | 0.0952 | 22.396 | -2.1321 | 22.624 | -2.1538
2007-06-21 | 4.5824 | 0.1233 | 22.2002 | -2.7373
2007-06-30 | 4.591 | 0.105 | 22.067 | -2.317
2007-07-13 | 4.6093 | 0.127 | 22.0853 | -2.8048
2007-08-13 | 4.7656 | 0.1319 | 21.3637 | -2.8179
2007-10-21 | 4.7228 | 0.1477 | 21.6373 | -3.1958 | 21.857 | -3.2283
Date of issue： |  |  | 2008-01-08
Reading in air = |  |  | 4.3573
Reading in purified water = |  |  | 4.2006
Zero reading = |  |  | 0.0124
Tw = |  |  | 91.3
91.3
Time | A1 | A0 | M | B | AM | AB
2008-03-07 | 4.4261 | 0.0098 | 21.4469 | -0.21018 | 22.141 | -1.0273
2008-03-09 | 4.42 | 0.011 | 21.4824 | -0.23631
Date of issue： |  |  | 2010-03-03
Reading in air = |  |  | 3.9002
Reading in purified water = |  |  | 4.2004
Zero reading = |  |  | 0.0111
Tw = |  |  | 91.3
91.3
Time | A1 | A0 | M | B | AM | AB
2010-04-09 | 3.9072 | 0.0098 | 21.7472 | -0.21312
2010-04-23 | 3.8901 | 0.0098 | 21.843 | -0.21406
2010-05-09 | 3.8498 | 0.011 | 22.0792 | -0.24287
2010-06-02 | 3.8742 | 0.011 | 21.9397 | -0.24134
2010-07-03 | 3.895 | 0.011 | 21.8222 | -0.24004
2010-08-03 | 3.8254 | 0.011 | 22.2204 | -0.24442
2010-09-24 | 3.8217 | 0.011 | 22.242 | -0.24466
2010-10-24 | 3.8193 | 0.0122 | 22.263 | -0.27161
2011-10-21 | 3.8144 | 0.0098 | 22.2777 | -0.21832
2011-11-27 | 3.7753 | 0.0098 | 22.509 | -0.22059
2011-12-18 | 3.8059 | 0.0098 | 22.3275 | -0.21881
Date of issue： |  |  | 2012-06-11
Reading in air = |  |  | 3.8334
Reading in purified water = |  |  | 4.2004
Zero reading = |  |  | 0.0101
Tw = |  |  | 91.3
91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2012-07-09 | 3.9206 | 0.011 | 21.3075 | -0.23438
2012-07-26 | 3.9182 | 0.011 | 21.3205 | -0.23453
2012-08-05 | 3.8339 | 0.011 | 21.7907 | -0.2397
2012-09-05 | 3.8901 | 0.0098 | 21.4684 | -0.21039
2012-10-11 | 3.8852 | 0.0098 | 21.4955 | -0.21066
2012-11-30 | 3.6813 | 0.011 | 22.6967 | -0.24966
2013-07-08 | 3.8718 | 0.0098 | 21.5701 | -0.21139
2013-08-23 | 3.823 | 0.0098 | 21.8461 | -0.21409
2013-10-06 | 3.8877 | 0.0098 | 21.4816 | -0.21052
2013-10-23 | 3.8767 | 0.0098 | 21.5427 | -0.21112
2013-12-03 | 3.8523 | 0.0085 | 21.6722 | -0.18421
Date of issue： |  |  | 2014-07-21
Reading in air = |  |  | 3.8847
Reading in purified water = |  |  | 4.2003
Zero reading = |  |  | 0.0101
Tw = |  |  | 91.3
91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2015-02-28 | 3.9524 | 0.0098 | 21.4131 | -0.20985
2015-03-09 | 3.9499 | 0.0098 | 21.4267 | -0.20998
2015-03-14 | 3.956 | 0.0085 | 21.3866 | -0.18179 | SBE9:0604
2015-03-28 | 3.9463 | 0.0085 | 21.4392 | -0.18223
2015-04-27 | 5 | 0.0122 | 16.926 | -0.2065
Date of issue： |  |  | 2015-08-10
Reading in air = |  |  | 3.822
Reading in purified water = |  |  | 4.2001
Zero reading = |  |  | 0.01
Tw = |  |  | 91.3
91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2015-09-01 | 3.8266 | 0.011 | 21.7689 | -0.23946
2015-11-03 | 3.8388 | 0.011 | 21.6995 | -0.23869
2016-03-03 | 3.8462 | 0.0085 | 21.6435 | -0.18397
2016-03-07 | 3.8571 | 0.0098 | 21.5895 | -0.21158
2016-04-14 | 3.8462 | 0.0085 | 21.6435 | -0.18397
2016-05-06 | 3.8413 | 0.0098 | 21.6786 | -0.21245
2016-06-12 | 2.8913 | 0.0001 | 28.729 | -0.0028729

## 161031
OR I | CTD Transmisssometer (Chelsea) S/N: 161031
Description： Alphatracka MkII ( 25cm, 660nm, 6000m )
Date of issue： |  |  | 2000-03-02
Reading in air = |  |  | 4.489
Reading in purified water = |  |  | 4.2006 |  |  |  | 100 | 4.2637
Zero reading = |  |  | 0.0303 |  |  |  | 0 | 0.0317
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 | (Sea-Bird)
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
| 4.2637 | 0.0317 | 22.8993 | -0.72591 | 23.629 | -0.7491
Date of issue： |  |  | 2004-05-07
Reading in air = |  |  | 4.6068
Reading in purified water = |  |  | 4.2019
Zero reading = |  |  | 0.0326
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2004-06-07 | 4.5104 | 0.0379 | 22.2223 | -0.84223
Date of issue： |  |  | 2005-04-04 |  |  |  |  | 100 | 4.348
Reading in air = |  |  | 4.4883 |  |  |  |  | 0 | 0.0305
Reading in purified water = |  |  | 4.2004
Zero reading = |  |  | 0.0271
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B | AM | AB
2005-07-26 | 4.462 | 0.032 | 22.0313 | -0.705
2005-12-02 | 4.311 | 0.029 | 22.7927 | -0.66099
2006-05-22 | 4.407 | 0.032 | 22.3082 | -0.71386
2006-07-04 | 4.404 | 0.0342 | 22.3348 | -0.76385
2007-04-21 | 4.2845 | 0.0269 | 22.9233 | -0.61664 | 23.487 | -0.6318
2007-05-30 | 4.3468 | 0.0305 | 22.6116 | -0.68965 | 23.168 | -0.7066
2007-06-25 | 4.348 | 0.0305 | 22.6053 | -0.68946 | 23.162 | -0.7064
Date of issue： |  |  | 2008-06-02
Reading in air = |  |  | 4.4332
Reading in purified water = |  |  | 4.2005
Zero reading = |  |  | 0.0336
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B | AM | AB
2008-07-23 | 4.4383 | 0.0391 | 21.9128 | -0.85679
2008-08-14 | 4.398 | 0.0366 | 22.1027 | -0.80896
2008-11-20 | 4.3419 | 0.0317 | 22.3652 | -0.70898
2008-12-07 | 4.326 | 0.0342 | 22.4611 | -0.76817
2008-12-15 | 4.359 | 0.0342 | 22.2897 | -0.76231
2009-03-02 | 4.3394 | 0.0317 | 22.3782 | -0.70939
2009-03-17 | 4.3268 | 0.0379 | 22.4763 | -0.85185
Date of issue： |  |  | 2011-01-12
Reading in air = |  |  | 4.3954
Reading in purified water = |  |  | 4.2006
Zero reading = |  |  | 0.0324
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2011-03-04 | 4.3309 | 0.0256 | 22.1975 | -0.56826
2011-05-01 | 4.3516 | 0.0317 | 22.1225 | -0.70128
2011-05-26 | 4.3639 | 0.0317 | 22.0597 | -0.69929
2011-06-30 | 4.3455 | 0.0366 | 22.179 | -0.81175
Date of issue： |  |  | 2013-03-22
Reading in air = |  |  | 3.9508
Reading in purified water = |  |  | 4.2003
Zero reading = |  |  | 0.0102
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2013-05-31 | 3.8706 | 0.0085 | 22.2323 | -0.18897
2013-06-20 | 3.9426 | 0.0085 | 21.8255 | -0.18552
2013-06-29 | 3.9707 | 0.0085 | 21.6707 | -0.1842

## 06-5602-001
OR I | CTD Transmisssometer (Chelsea) S/N: 06-5602-001
Description： Alphatracka MkII ( 25cm, 660nm, 6000m )
Date of issue： |  |  | 2006-08-29
Reading in air = |  |  | 4.0736
Reading in purified water = |  |  | 4.2012
Zero reading = |  |  | 0.009
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird) |  |  |  |  | 100 | 4.4
[7 empty] | 0 | 0.0073
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2007-05-29 | 4.0879 | 0.0098 | 21.7064 | -0.21272 | 24.521 | -0.2403
2007-10-21 | 4.0757 | 0.0073 | 21.7582 | -0.15883 | 24.58 | -0.1794
OR1_845 | A1= Awater = 4.4 |  |  |  | 22.765 | -0.1662
2007-11-22 | 4.0787 | 0.0061 | 21.7358 | -0.13259
2008-03-21 | 4.0867 | 0.0073 | 21.6995 | -0.15841
2008-05-27 | 4.067 | 0.0098 | 21.8183 | -0.21382
2008-06-06 | 3.9768 | 0.0098 | 22.3144 | -0.21868
2008-07-02 | 4.0879 | 0.011 | 21.7128 | -0.23884
Date of issue： |  |  | 2008-11-25
Reading in air = |  |  | 3.8979
Reading in purified water = |  |  | 4.2083
Zero reading = |  |  | 0.0101
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2009-03-27 | 4.2161 | 0.0098 | 20.1007 | -0.19699
2009-04-04 | 4.2027 | 0.0098 | 20.1649 | -0.19762
2009-04-28 | 4.2039 | 0.0098 | 20.1592 | -0.19756
2009-05-15 | 4.2198 | 0.0098 | 20.083 | -0.19681
2009-06-27 | 4.2271 | 0.011 | 20.054 | -0.22059
2009-07-14 | 4.1807 | 0.011 | 20.2771 | -0.22305
2009-08-13 | 4.2308 | 0.0122 | 20.0421 | -0.24451
2009-09-18 | 4.221 | 0.011 | 20.083 | -0.22091
2009-12-09 | 4.2161 | 0.0098 | 20.1007 | -0.19699
2010-03-01 | 4.2344 | 0.0098 | 20.0136 | -0.19613
2010-03-06 | 4.2381 | 0.0085 | 19.99 | -0.16991
Date of issue： |  |  | 2011-07-19
Reading in air = |  |  | 3.9309
Reading in purified water = |  |  | 4.2002
Zero reading = |  |  | 0.0101
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B
2011-08-19 | 3.9035 | 0.0073 | 21.927 | -0.16007
2011-09-13 | 3.5018 | 0.011 | 24.4735 | -0.26921
Date of issue： |  |  | 2012-02-22
Reading in air = |  |  | 3.9331
Reading in purified water = |  |  | 4.2001
Zero reading = |  |  | 0.0102
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B
2012-03-05 | 3.956 | 0.0098 | 21.6618 | -0.21229
2012-03-09 | 3.956 | 0.0098 | 21.6618 | -0.21229
2012-04-02 | 3.956 | 0.0098 | 21.6618 | -0.21229
2012-05-08 | 3.9541 | 0.0098 | 21.6723 | -0.21239
2012-06-27 | 3.9402 | 0.0134 | 21.7689 | -0.2917
2013-01-14 | 3.536 | 0.0085 | 24.233 | -0.20598
2013-02-24 | 3.5678 | 0.0085 | 24.0165 | -0.20414
2013-02-25 | 4.5 | 0.0085 | 19.0319 | -0.16177 | 假設Vair=4.5
2012-03-08 | 3.6056 | 0.0098 | 23.7727 | -0.23297
Date of issue： |  |  | 2014-02-06
Reading in air = |  |  | 3.9168
Reading in purified water = |  |  | 4.2001
Zero reading = |  |  | 0.0101
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B
2014-05-16 | 3.9475 | 0.0098 | 21.6184 | -0.21186
2014-06-05 | 3.9524 | 0.0098 | 21.5916 | -0.2116
2014-08-01 | 3.9499 | 0.011 | 21.6118 | -0.23773
2014-08-18 | 3.9438 | 0.0098 | 21.6388 | -0.21206
2014-09-16 | 3.928 | 0.0122 | 21.7393 | -0.26522
2014-11-16 | 3.9231 | 0.011 | 21.7599 | -0.23936
2015-04-30 | 3.9414 | 0.011 | 21.6586 | -0.23824
2015-06-03 | 3.917 | 0.0122 | 21.8006 | -0.26597
2015-06-16 | 3.9255 | 0.0122 | 21.7532 | -0.26539
2015-08-03 | 3.9133 | 0.0122 | 21.8213 | -0.26622
2015-08-07 | 3.9365 | 0.0122 | 21.6923 | -0.26465

## 12-8780-002
OR I | CTD Transmisssometer (Chelsea) S/N: 12-8780-002
Description： Alphatracka MkII ( 25cm, 660nm, 6000m )
Date of issue： |  |  | 2013-01-09
Reading in air = |  |  | 4.2309
Reading in purified water = |  |  | 4.2
Zero reading = |  |  | 0.0115
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 | (Sea-Bird)
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B
2014-01-10 | 4.2112 | 0.0098 | 21.8312 | -0.21395
2014-02-20 | 4.2112 | 0.0085 | 21.8245 | -0.18551
2014-03-06 | 4.1893 | 0.0098 | 21.9456 | -0.21507
2014-03-21 | 4.1929 | 0.0098 | 21.9267 | -0.21488
Date of issue： |  |  | 2016-01-20
Reading in air = |  |  | 4.1562
Reading in purified water = |  |  | 4.2002
Zero reading = |  |  | 0.0103
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 | (Sea-Bird)
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B
2016-02-16 | 4.2112 | 0.0085 | 21.4433 | -0.18227
Date of issue： |  |  | 2016-06-07
Reading in air = |  |  | 4.1731
Reading in purified water = |  |  | 4.2001
Zero reading = |  |  | 0.0146
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 | (Sea-Bird)
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B
2016-06-23 | 4.16 | 0.0147 | 21.8068 | -0.32056
2016-07-22 | 4.2369 | 0.0134 | 21.403 | -0.2868
2016-09-01 | 4.1722 | 0.0159 | 21.7491 | -0.34581
2016-09-22 | 4.1844 | 0.0134 | 21.6724 | -0.29041
2016-11-04 | 4.1966 | 0.0147 | 21.6159 | -0.31775
2016-12-06 | 4.2491 | 0.0122 | 21.3353 | -0.26029

## 1068DR(6000)
OR I | Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-1068DR
Description：C Star ( 25cm, 660nm, 6000m )
Date of issue： |  |  | 2007-08-31
Vd = Vdark = |  |  | 0.061
Vair = V out in air = |  |  | 4.823
Vref = V out in H2O |  |  | 4.712
Calibration Temp of H2O |  |  | 25.4
Ambient Temperatuer |  |  | 25.2
Tw = |  |  | 91.3
[7 empty] | 100 | 4.8742
T%=(M*Vout)+B | [6 empty] | 0 | 0.0537
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2007-10-21 | 4.8742 | 0.0537 | 19.392 | -1.0413 | 20.745 | -1.114
2007-11-22 | 4.9158 | 0.0548 | 19.2304 | -1.0538
2008-03-07 | 4.9683 | 0.0537 | 19.0207 | -1.0214
2008-05-28 | 5 | 0.0562 | 18.9083 | -1.0626
2008-07-02 | 5 | 0.0549 | 18.9033 | -1.0378
2008-07-23 | 5 | 0.0549 | 18.9033 | -1.0378
2008-08-14 | 5 | 0.0537 | 18.8988 | -1.0149
Date of issue： |  |  | 2008-12-16
Vd = Vdark = |  |  | 0.061
Vair = V out in air = |  |  | 4.793
Vref = V out in H2O |  |  | 4.678
Calibration Temp of H2O |  |  | 22.5
Ambient Temperatuer |  |  | 21.1
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2009-03-17 | 4.7692 | 0.0574 | 19.8595 | -1.1399
2009-03-27 | 4.7766 | 0.0574 | 19.8284 | -1.1381
2009-04-04 | 4.7778 | 0.0574 | 19.8233 | -1.1379
2009-04-28 | 4.7863 | 0.0574 | 19.7877 | -1.1358
2009-05-15 | 4.7888 | 0.0574 | 19.7773 | -1.1352
2009-06-27 | 4.7839 | 0.0574 | 19.7978 | -1.1364
2009-07-14 | 4.7912 | 0.0574 | 19.7672 | -1.1346
2009-08-13 | 4.7863 | 0.0574 | 19.7877 | -1.1358
2009-09-18 | 4.8022 | 0.0574 | 19.7214 | -1.132
2010-03-06 | 4.768 | 0.0549 | 19.854 | -1.09
Date of issue： |  |  | 2010-09-15
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.782
Vref = V out in H2O |  |  | 4.669
Calibration Temp of H2O |  |  | 23.1
Ambient Temperatuer |  |  | 22.6
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2010-11-23 | 4.768 | 0.0562 | 19.8518 | -1.1157
2010-12-01 | 4.7668 | 0.0562 | 19.8569 | -1.116
2011-05-26 | 4.7534 | 0.0549 | 19.908 | -1.093
2011-06-30 | 4.8034 | 0.0549 | 19.6984 | -1.0814
2011-08-19 | 4.7762 | 0.0549 | 19.8119 | -1.0877
2011-09-13 | 4.7656 | 0.0549 | 19.8565 | -1.0901
Date of issue： |  |  | 2012-02-21
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.808
Vref = V out in H2O |  |  | 4.694
Calibration Temp of H2O |  |  | 20.7
Ambient Temperatuer |  |  | 21.2
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2016-04-14 | 4.9096 | 0.0549 | 19.2691 | -1.0579
2016-05-06 | 4.8755 | 0.0562 | 19.4106 | -1.0909
2016-06-12 | 4.5946 | 0.0549 | 20.6061 | -1.1313
2016-06-23 | 4.8632 | 0.0549 | 19.455 | -1.0681
2016-07-22 | 4.9158 | 0.0549 | 19.2445 | -1.0565
2016-09-01 | 4.8877 | 0.0549 | 19.3564 | -1.0627
2018-04-12 | 4.6862 | 0.0562 | 20.2042 | -1.1355

## 1071DR
OR I | Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-1071DR
Description：C Star ( 25cm, 660nm, 6000m )
Date of issue： |  |  | 2007-09-20
Vd = Vdark = |  |  | 0.06
Vair = V out in air = |  |  | 4.773
Vref = V out in H2O |  |  | 4.684
Calibration Temp of H2O |  |  | 23.2
Ambient Temperatuer |  |  | 24.2
Tw = |  |  | 91.3
T%=(M*Vout)+B
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  |  | (Sea-Bird)
B = -M*Y1 |  | (Sea-Bird)
A1 = Aair
A0 = Ablock
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2008-05-27 | 4.6361 | 0.0549 | 20.3129 | -1.1152
2008-10-05 | 4.6935 | 0.0574 | 20.0723 | -1.1522
2008-11-20 | 4.7814 | 0.0574 | 19.6988 | -1.1307
2008-12-07 | 4.7045 | 0.0562 | 20.0196 | -1.1251
2008-12-15 | 4.6947 | 0.0574 | 20.0671 | -1.1519
2010-03-01 | 4.591 | 0.0549 | 20.5148 | -1.1263
Date of issue： |  |  | 2010-05-05
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.818
Vref = V out in H2O |  |  | 4.737
Calibration Temp of H2O |  |  | 23
Ambient Temperatuer |  |  | 22.2
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2010-06-02 | 4.812 | 0.0574 | 19.5349 | -1.1213
2010-07-03 | 4.7949 | 0.0574 | 19.6055 | -1.1254
2010-08-03 | 4.7753 | 0.0574 | 19.6869 | -1.13
2010-09-24 | 4.7656 | 0.0574 | 19.7275 | -1.1324
2010-10-24 | 4.768 | 0.0574 | 19.7174 | -1.1318
2011-12-18 | 4.7643 | 0.0562 | 19.7279 | -1.1087
Date of issue： |  |  | 2016-07-29
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.797
Vref = V out in H2O |  |  | 4.583
Calibration Temp of H2O |  |  | 23.8
Ambient Temperatuer |  |  | 22.7
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2016-09-22 | 4.7277 | 0.0562 | 20.4685 | -1.1503
2016-11-04 | 4.4823 | 0.0549 | 21.5971 | -1.1857
2016-12-06 | 4.7143 | 0.0549 | 20.5217 | -1.1266

## 233PR
OR I | Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-233PR
Description：C Star ( 25cm, 660nm, 600m )
Date of issue： |  |  | 2002-09-30
Vd = Vdark = |  |  | 0.058
Vair = V out in air = |  |  | 4.822
Vref = V out in H2O |  |  | 4.697
Calibration Temp of H2O |  |  | 21.6
Ambient Temperatuer |  |  | 23.1
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B
| 4.7949 | 0.0635 | 19.8166 | -1.2584
Date of issue： |  |  | 2006-06-27
Vd = Vdark = |  |  | 0.061
Vair = V out in air = |  |  | 4.775
Vref = V out in H2O |  |  | 4.639
Calibration Temp of H2O |  |  | 24.9
Ambient Temperatuer |  |  | 26.1
Tw = |  |  | 100
Time | A1 | A0 | M | B
2008-05-27 | 4.641 | 0.0537 | 22.4469 | -1.2054
2008-05-28 | 4.6435 | 0.0537 | 22.4347 | -1.2047
2008-06-06 | 4.4164 | 0.0537 | 23.6025 | -1.2675
2008-07-02 | 4.2247 | 0.0537 | 24.6873 | -1.3257
2008-07-14 | 4.1319 | 0.0537 | 25.2491 | -1.3559
2008-08-08 | 4.011 | 0.0537 | 26.0205 | -1.3973
2008-08-15 | 3.9976 | 0.0537 | 26.1089 | -1.402
2008-09-01 | 3.9158 | 0.0574 | 26.6874 | -1.5319
2008-11-20 | 3.6593 | 0.0574 | 28.5879 | -1.6409
2008-11-27 | 3.5995 | 0.0574 | 29.0705 | -1.6686
2008-12-17 | 3.4054 | 0.0574 | 30.7559 | -1.7654
Date of issue： |  |  | 2009-05-26
Vd = Vdark = |  |  | 0.06
Vair = V out in air = |  |  | 4.822
Vref = V out in H2O |  |  | 4.699
Calibration Temp of H2O |  |  | 23.6
Ambient Temperatuer |  |  | 22.8
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B | 91.3M | 91.3B
2010-02-27 | 5 | 0.0598 | 20.7788 | -1.2426 | 18.971 | -1.1345
2010-04-10 | 5 | 0.0586 | 20.7738 | -1.2173 | 18.9664 | -1.1114
2010-04-24 | 5 | 0.0574 | 20.7687 | -1.1921 | 18.9618 | -1.0884
2010-12-01 | 4.9658 | 0.0562 | 20.9083 | -1.175 | 19.0893 | -1.0728
2011-03-02 | 5 | 0.0611 | 20.7843 | -1.2699 | 18.976 | -1.1594
2011-05-01 | 4.851 | 0.0598 | 21.425 | -1.2812 | 19.561 | -1.1697
2011-06-30 | 4.8083 | 0.0598 | 21.6177 | -1.2927 | 19.7369 | -1.1803
2011-10-21 | 4.7688 | 0.0549 | 21.7763 | -1.1955 | 19.8818 | -1.0915
2011-11-27 | 4.7595 | 0.0549 | 21.8194 | -1.1979 | 19.9211 | -1.0937
2011-12-18 | 4.7692 | 0.0549 | 21.7745 | -1.1954 | 19.8801 | -1.0914
Date of issue： |  |  | 2012-02-29
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.732
Vref = V out in H2O |  |  | 4.635
Calibration Temp of H2O |  |  | 18
Ambient Temperatuer |  |  | 20.7
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B | 91.3M | 91.3B
2012-07-09 | 4.9133 | 0.0598 | 21.0404 | -1.2582 | 19.2099 | -1.1488
2012-07-26 | 4.6105 | 0.0598 | 22.4404 | -1.3419 | 20.4881 | -1.2252
2012-08-05 | 4.9389 | 0.0598 | 20.93 | -1.2516 | 19.1091 | -1.1427
2012-09-05 | 4.7949 | 0.0598 | 21.5665 | -1.2897 | 19.6903 | -1.1775
2012-10-11 | 4.9414 | 0.0598 | 20.9193 | -1.251 | 19.0993 | -1.1421
2012-11-30 | 4.8864 | 0.0598 | 21.1577 | -1.2652 | 19.317 | -1.1552
2013-01-14 | 4.9096 | 0.0611 | 21.0621 | -1.2869 | 19.2297 | -1.1749
Date of issue： |  |  | 2013-02-28
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.8
Vref = V out in H2O |  |  | 4.702
Calibration Temp of H2O |  |  | 19.9
Ambient Temperatuer |  |  | 21.3
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B | 91.3M | 91.3B
2013-04-28 | 4.7436 | 0.0549 | 21.778 | -1.1956 | 19.8834 | -1.0916
2013-05-31 | 4.4579 | 0.0549 | 23.1912 | -1.2732 | 21.1735 | -1.1624
2013-06-20 | 4.4432 | 0.0549 | 23.2689 | -1.2775 | 21.2445 | -1.1663
2013-06-29 | 4.4396 | 0.0549 | 23.288 | -1.2785 | 21.2619 | -1.1673
2013-07-30 | 4.7277 | 0.0549 | 21.8521 | -1.1997 | 19.951 | -1.0953
2013-08-23 | 4.7167 | 0.0549 | 21.9037 | -1.2025 | 19.9981 | -1.0979
2013-10-06 | 4.7399 | 0.0549 | 21.7952 | -1.1966 | 19.8991 | -1.0925
2013-12-04 | 4.7338 | 0.0549 | 21.8237 | -1.1981 | 19.925 | -1.0939
Date of issue： |  |  | 2014-04-15
Vd = Vdark = |  |  | 0.06
Vair = V out in air = |  |  | 4.834
Vref = V out in H2O |  |  | 4.732
Calibration Temp of H2O |  |  | 20.1
Ambient Temperatuer |  |  | 21.4
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B | 91.3M | 91.3B
2014-05-16 | 5 | 0.0598 | 20.684 | -1.2369 | 18.8845 | -1.1293
2014-06-05 | 5 | 0.0598 | 20.684 | -1.2369 | 18.8845 | -1.1293
2014-07-31 | 4.9573 | 0.0611 | 20.8699 | -1.2752 | 19.0542 | -1.1642
2014-08-18 | 5 | 0.0611 | 20.6895 | -1.2641 | 18.8895 | -1.1541
2014-09-01 | 5 | 0.0611 | 20.6895 | -1.2641 | 18.8895 | -1.1541
2014-09-16 | 5 | 0.0611 | 20.6895 | -1.2641 | 18.8895 | -1.1541
2014-10-10 | 5 | 0.0611 | 20.6895 | -1.2641 | 18.8895 | -1.1541
2016-02-16 | 4.7643 | 0.0562 | 21.7037 | -1.2197 | 19.8155 | -1.1136
2016-03-07 | 4.7289 | 0.0549 | 21.862 | -1.2002 | 19.9601 | -1.0958
2018-03-01 | 4.9719 | 0.0611 | 20.8079 | -1.2714 | 18.9976 | -1.1608
2018-04-03 | 4.6899 | 0.0549 | 22.046 | -1.2103 | 20.128 | -1.105
2018-04-29 | 4.6862 | 0.0549 | 22.0636 | -1.2113 | 20.1441 | -1.1059
Date of issue： |  |  | 2016-12-28
Vd = Vdark = |  |  | 0.058
Vair = V out in air = |  |  | 4.749
Vref = V out in H2O |  |  | 4.655
Calibration Temp of H2O |  |  | 20.1
Ambient Temperatuer |  |  | 21.4
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
2018-03-01 | 4.9719 | 0.0611 | 20.7797 | -1.2696 | 18.7355 | -1.1447
2018-04-03 | 4.6899 | 0.0549 | 22.0161 | -1.2087 | 19.8503 | -1.0898
2018-04-29 | 4.6862 | 0.0549 | 22.0337 | -1.2097 | 19.8661 | -1.0907
2018-05-13 | 4.6801 | 0.0549 | 22.0628 | -1.2112 | 19.8923 | -1.0921
2018-06-18 | 4.674 | 0.0549 | 22.0919 | -1.2128 | 19.9186 | -1.0935
2018-07-30 | 4.6728 | 0.0537 | 22.0919 | -1.1863 | 19.9186 | -1.0696
2018-08-06 | 4.663 | 0.0549 | 22.1447 | -1.2157 | 19.9662 | -1.0961
2018-09-16 | 4.6532 | 0.0562 | 22.1981 | -1.2475 | 20.0144 | -1.1248
2018-10-07 | 4.6459 | 0.0574 | 22.2393 | -1.2765 | 20.0515 | -1.151
2018-11-02 | 4.6471 | 0.0562 | 22.2276 | -1.2492 | 20.041 | -1.1263
Date of issue： |  |  | 2020-02-13
Vd = Vdark = |  |  | 0.0058
Vair = V out in air = |  |  | 4.751
Vref = V out in H2O |  |  | 4.714
Calibration Temp of H2O |  |  | 21.9
Ambient Temperatuer |  |  | 23.1
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B | 91.3M | 91.3B
2020-09-14 | 4.6972 | 0.0562 | 21.7164 | -1.2205 | 19.8271 | -1.1143
2020-11-10 | 4.7057 | 0.0562 | 21.6767 | -1.2182 | 19.7908 | -1.1122
2020-12-09 | 4.7009 | 0.0574 | 21.7047 | -1.2459 | 19.8164 | -1.1375
2021-01-10 | 4.6996 | 0.0574 | 21.7108 | -1.2462 | 19.822 | -1.1378
2021-03-09 | 4.685 | 0.0574 | 21.7793 | -1.2501 | 19.8845 | -1.1414
2021-04-16 | 4.6679 | 0.0574 | 21.8601 | -1.2548 | 19.9582 | -1.1456
2021-05-02 | 4.6667 | 0.0562 | 21.8601 | -1.2285 | 19.9582 | -1.1217
2021-07-31 | 4.5421 | 0.0562 | 22.4673 | -1.2627 | 20.5126 | -1.1528
2021-09-22 | 4.536 | 0.0549 | 22.4913 | -1.2348 | 20.5346 | -1.1273
202/1/10/15 | 4.4982 | 0.0562 | 22.6893 | -1.2751 | 20.7153 | -1.1642
2021-12-02 | 4.475 | 0.0562 | 22.8084 | -1.2818 | 20.8241 | -1.1703
2022-02-22 | 4.486 | 0.056 | 22.7508 | -1.274 | 20.7714 | -1.1632
2022-04-05 | 4.4005 | 0.0574 | 23.206 | -1.332 | 21.1871 | -1.2161
2022-05-17 | 4.359 | 0.0574 | 23.4299 | -1.3449 | 21.3915 | -1.2279
2022-06-20 | 4.3309 | 0.0574 | 23.5839 | -1.3537 | 21.5321 | -1.2359
2022-07-16 | 4.2527 | 0.0574 | 24.0235 | -1.3789 | 21.9335 | -1.259
2022-08-29 | 4.1844 | 0.0574 | 24.4211 | -1.4018 | 22.2965 | -1.2798
2022-09-27 | 4.1343 | 0.0574 | 24.7212 | -1.419 | 22.5705 | -1.2955
2022-10-31 | 4.1233 | 0.0574 | 24.7881 | -1.4228 | 22.6315 | -1.299
Date of issue： |  |  | 2024-03-24
Vd = Vdark = |  |  | 0.005
Vair = V out in air = |  |  | 4.795
Vref = V out in H2O |  |  | 4.7
Calibration Temp of H2O |  |  | 18.2
Ambient Temperatuer |  |  | 21.3
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B | 91.3M | 91.3B
2024-03-24 | 4.7509 | 0.0037 | 21.4913 | -0.079518 | 19.6215 | -0.0726
2024-04-19 | 4.7216 | 0.0037 | 21.6248 | -0.080012 | 19.7434 | -0.073051
2024-05-12 | 4.6911 | 0.0037 | 21.7655 | -0.080532 | 19.8719 | -0.073526
2025-03-26 | 4.6117 | 0.0037 | 22.1405 | -0.08192 | 20.2143 | -0.074793
2025-04-30 | 4.5702 | 0.0049 | 22.3476 | -0.1095 | 20.4033 | -0.099976
2025-06-01 | 4.5263 | 0.0049 | 22.5646 | -0.11057 | 20.6014 | -0.10095
2025-07-02 | 4.5055 | 0.0037 | 22.6628 | -0.083852 | 20.6911 | -0.076557

## 380PR
OR I | Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-380PR | [5 empty] | 溫良碩
Description：C Star ( 25cm, 660nm, 600m )
Date of issue： |  |  | 2000-09-25
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.824
Vref = V out in H2O |  |  | 4.723
Calibration Temp of H2O |  |  | 26.1
Ambient Temperatuer |  |  | 24.8
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B
2005-05-19 | 3.9609 | 0.0562 | 23.8884 | -1.3425 |  | 假設 | T % | Voltage
2005-06-08 | 3.8584 | 0.0562 | 24.5324 | -1.3787 |  |  | 100 | 3.9609
[7 empty] | 0 | 0.0562
Date of issue： |  |  | 2005-12-13
Vd = Vdark = |  |  | 0.061
Vair = V out in air = |  |  | 4.821
Vref = V out in H2O |  |  | 4.742
Calibration Temp of H2O |  |  | 17.3
Ambient Temperatuer |  |  | 21.7
Tw = |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 4.6752
Tw = |  |  | 91.3 |  |  |  | 0 | 0.0635
Time | A1 | A0 | 100-M | 100-B | 91.3-M | 91.3-B
2006-03-21 | 4.7668 | 0.0611 | 21.6095 | -1.3203 | 19.7294 | -1.2055
2006-04-10 | 4.7717 | 0.0611 | 21.587 | -1.319 | 19.7089 | -1.2042
2006-06-22 | 4.6899 | 0.0562 | 21.9452 | -1.2333 | 20.036 | -1.126
2006-08-17 | 4.6056 | 0.0574 | 22.3578 | -1.2833 | 20.4127 | -1.1717
2006-10-17 | 4.5861 | 0.0574 | 22.4541 | -1.2889 | 20.5006 | -1.1767
2006-11-17 | 4.5177 | 0.0574 | 22.7984 | -1.3086 | 20.8149 | -1.1948
2006-11-21 | 4.5604 | 0.0562 | 22.5762 | -1.2688 | 20.6121 | -1.1584
2006-12-15 | 4.5592 | 0.0562 | 22.5822 | -1.2691 | 20.6176 | -1.1587
2007-03-10 | 4.8059 | 0.0635 | 21.4422 | -1.3616 | 19.5768 | -1.2431
2007-03-13 | 4.779 | 0.0623 | 21.5591 | -1.3431 | 19.6834 | -1.2263
2007-03-18 | 4.7778 | 0.0623 | 21.5646 | -1.3435 | 19.6884 | -1.2266
2007-05-12 | 4.7277 | 0.0623 | 21.7961 | -1.3579 | 19.8999 | -1.2398 | 21.434 | -1.3354
2007-05-21 | 4.6752 | 0.0635 | 22.0499 | -1.4002 | 20.1316 | -1.2784 | 21.684 | -1.3769
Date of issue： |  |  | 2010-02-05
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.773
Vref = V out in H2O |  |  | 4.674
Calibration Temp of H2O |  |  | 19.6
Ambient Temperatuer |  |  | 23.8
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | 100-M | 100-B | 91.3-M | 91.3-B
2010-03-07 | 5 | 0.0586 | 20.6713 | -1.2113 | 18.8729 | -1.106
Date of issue： |  |  | 2018-03-27
Vd = Vdark = |  |  | 0.058
Vair = V out in air = |  |  | 4.749
Vref = V out in H2O |  |  | 4.661
Calibration Temp of H2O |  |  | 19.6
Ambient Temperatuer |  |  | 22.6
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | 100-M | 100-B | 91.3-M | 91.3-B
2018-07-03 | 4.6777 | 0.0537 | 22.0397 | -1.1835 | 20.1223 | -1.0806
Date of issue： |  |  | 2023-02-14
Vd = Vdark = |  |  | 0.002
Vair = V out in air = |  |  | 4.829
Vref = V out in H2O |  |  | 4.702
Calibration Temp of H2O |  |  | 19.2
Ambient Temperatuer |  |  | 22.1
Tw = |  |  | 100
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | 100-M | 100-B | 91.3-M | 91.3-B
2023-04-12 | 4.8107 | 0 | 21.3487 | 0 | 19.4914 | 0
2023-05-19 | 4.7582 | 0 | 21.5842 | 0 | 19.7064 | 0
2023-06-13 | 4.7289 | 0 | 21.718 | 0 | 19.8285 | 0
2023-07-21 | 4.6398 | 0 | 22.135 | 0 | 20.2093 | 0
2023-08-31 | 4.5669 | 0 | 22.4884 | 0 | 20.5319 | 0
2023-10-06 | 4.4921 | 0 | 22.8628 | 0 | 20.8738 | 0
2023-11-07 | 4.4408 | 0.0012 | 23.1332 | -0.02776 | 21.1206 | -0.025345
2023-12-03 | 4.4139 | 0.0012 | 23.2742 | -0.027929 | 21.2494 | -0.025499
2024-03-02 | 4.3822 | 0.0024 | 23.449 | -0.056278 | 21.409 | -0.051382

## 538PR
OR I | Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-538PR |  |  |  | 故障待報廢
Description：C Star ( 25cm, 660nm, 600m )
Date of issue： |  |  | 2002-07-02
Vd = Vdark = |  |  | 0.058
Vair = V out in air = |  |  | 4.815
Vref = V out in H2O |  |  | 4.702
Calibration Temp of H2O |  |  | 20.8
Ambient Temperatuer |  |  | 21
Tw = |  |  | 91.3
Time | A1 | A0 | M | B
| 4.5006 | 0.0623 | 21.0715 | -1.3128
2004-03-08 | 3.1734 | 0.0623 | 30.0606 | -1.8728

## 826PR
OR I | Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-826PR
Description：C Star ( 25cm, 660nm, 600m ) | [7 empty] | T% | V
[8 empty] | 100 | 4.7924
Date of issue： |  |  | 2005-02-22 |  |  |  |  | 0 | 0.0611
Vd = Vdark = |  |  | 0.061
Vair = V out in air = |  |  | 4.832 |  |  |  |  | 100 | 4.768
Vref = V out in H2O |  |  | 4.739 |  |  |  |  | 0 | 0.0611
Calibration Temp of H2O |  |  | 18.3
Ambient Temperatuer |  |  | 23.5 |  |  |  |  | 100 | 4.7167
Tw(2004/03) = |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 | 0.0611
T%=(M*Vout)+B | [7 empty] | 100 | 4.6911
M=(Tw/(W0-Y0))*(A0-Y0)/(A1-Y1) |  |  | (Sea-Bird) |  |  |  |  | 0 | 0.0611
B = -M*Y1 | (Sea-Bird)
[8 empty] | 100 | 4.692
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Current | Current |  | 0 | 0.0611
Time | A1 | A0 | M | B | CM | CB
2005-09-28 | 4.7924 | 0.0611 | 21.556 | -1.3171 | 21.136 | -1.2914
2005-10-14 | 4.768 | 0.0611 | 21.6678 | -1.3239 | 21.245 | -1.2981
2005-11-23 | 4.7167 | 0.0611 | 21.9065 | -1.3385 | 21.48 | -1.3124
2005-12-13 | 4.6911 | 0.0611 | 22.0277 | -1.3459 | 21.598 | -1.3197
2006-02-10 | 4.692 | 0.061 | 22.0229 | -1.3434 | 21.594 | -1.3194 |  | 100 | 4.5397
2006-02-16 | 4.6557 | 0.0611 | 22.1974 | -1.3563 |  |  |  | 0 | 0.0159
2006-03-05 | 4.6532 | 0.0611 | 22.2095 | -1.357 | 21.777 | -1.3305
2006-03-09 | 4.6752 | 0.0623 | 22.1093 | -1.3774
2007-05-30 | 4.5397 | 0.0159 | 22.5448 | -0.35846 | 22.105 | -0.3515
2008-01-26 | 4.4042 | 0.0549 | 23.4493 | -1.2874
2008-03-07 | 4.3748 | 0.0549 | 23.6089 | -1.2961
2008-03-21 | 4.3089 | 0.0549 | 23.9746 | -1.3162
Date of issue： |  |  | 06/15/2008
Vd = Vdark = |  |  | 0.601
Vair = V out in air = |  |  | 4.817
Vref = V out in H2O |  |  | 4.724
Calibration Temp of H2O |  |  | 24.8
Ambient Temperatuer |  |  | 21.9
Tw(2004/03) = |  |  | 100
91.3
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | M | B | 91.3M | 91.3B
2009-03-01 | 4.8486 | 0.0586 | 21.3477 | -1.251
2009-03-17 | 4.7875 | 0.0574 | 21.6181 | -1.2409
2009-04-05 | 4.803 | 0.059 | 21.5547 | -1.2717
2009-04-28 | 4.733 | 0.055 | 21.8588 | -1.2022
2009-05-15 | 4.7155 | 0.0549 | 21.9404 | -1.2045
2009-06-02 | 4.6349 | 0.0549 | 22.3266 | -1.2257
2009-06-28 | 4.6972 | 0.0549 | 22.0269 | -1.2093 | 20.1106 | -1.1041
2009-07-14 | 4.6886 | 0.0549 | 22.0678 | -1.2115 | 20.1479 | -1.1061
2009-07-31 | 4.6703 | 0.0537 | 22.1496 | -1.1894 | 20.2225 | -1.086
2009-08-13 | 4.663 | 0.0549 | 22.1904 | -1.2183 | 20.2598 | -1.1123
2009-09-18 | 4.6313 | 0.0549 | 22.3441 | -1.2267 | 20.4002 | -1.12
2009-12-09 | 4.6557 | 0.0549 | 22.2256 | -1.2202 | 20.292 | -1.114
Date of issue： |  |  | 09/08/2011
Vd = Vdark = |  |  | 0.062
Vair = V out in air = |  |  | 4.826
Vref = V out in H2O |  |  | 4.771
Calibration Temp of H2O |  |  | 22.3
Ambient Temperatuer |  |  | 21.4
Tw(2004/03) = |  |  | 100
91.3
|  |  | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird | Sea-Bird
Time | A1 | A0 | 91.3M | 91.3B | M | B
2012-03-04 | 4.7363 | 0.0549 | 19.7305 | -1.0832 | 21.6106 | -1.1864
2012-03-09 | 4.6471 | 0.0562 | 20.1194 | -1.1307 | 22.0366 | -1.2385
2012-04-02 | 4.641 | 0.0562 | 20.1462 | -1.1322 | 22.066 | -1.2401
2012-05-08 | 4.7192 | 0.0549 | 19.8028 | -1.0872 | 21.6899 | -1.1908
2012-06-27 | 4.685 | 0.0549 | 19.9491 | -1.0952 | 21.8501 | -1.1996
Date of issue： |  |  | 2011-09-08
Vd = Vdark = |  |  | 0.062
Vair = V out in air = |  |  | 4.826
Vref = V out in H2O |  |  | 4.771
Calibration Temp of H2O |  |  | 22.3
Ambient Temperatuer |  |  | 21.4
Tw = |  |  | 91.3
Tw = |  |  | 100
Time | A1 | A0 | 91.3-M | 91.3-B | 100-M | 100-B
2013-02-24 | 4.884 | 0.0623 | 19.1564 | -1.1934 | 20.9818 | -1.3072
2013-04-02 | 4.9695 | 0.0611 | 18.818 | -1.1498 | 20.6112 | -1.2593
2014-02-21 | 4.7021 | 0.0562 | 19.8813 | -1.1173 | 21.7758 | -1.2238
2014-03-07 | 4.6899 | 0.0549 | 19.928 | -1.094 | 21.827 | -1.1983
2014-03-21 | 4.9609 | 0.0611 | 18.851 | -1.1518 | 20.6474 | -1.2616 | SBE21主體更換:2724
2015-02-28 | 4.9463 | 0.0611 | 18.9074 | -1.1552 | 20.7091 | -1.2653
2015-03-09 | 4.9438 | 0.0611 | 18.9171 | -1.1558 | 20.7197 | -1.266
2015-04-30 | 4.7778 | 0.0611 | 19.5828 | -1.1965 | 21.4489 | -1.3105
2015-06-03 | 4.6252 | 0.0537 | 20.2048 | -1.085 | 22.1301 | -1.1884 | 主體更換2620
2015-06-16 | 4.4701 | 0.0525 | 20.9087 | -1.0977 | 22.9011 | -1.2023
2015-08-04 | 3.9707 | 0.0549 | 23.5881 | -1.295 | 25.8358 | -1.4184
2015-08-07 | 3.9402 | 0.0549 | 23.7733 | -1.3052 | 26.0387 | -1.4295
2015-09-02 | 3.7363 | 0.0549 | 25.09 | -1.3774 | 27.4808 | -1.5087
2015-11-03 | 3.5372 | 0.0549 | 26.5245 | -1.4562 | 29.0521 | -1.595
Date of issue： |  |  | 2016-03-04
Vd = Vdark = |  |  | 0.006
Vair = V out in air = |  |  | 4.804
Vref = V out in H2O |  |  | 4.7
Calibration Temp of H2O |  |  | 18.8
Ambient Temperatuer |  |  | 22.3
Tw = |  |  | 91.3
Tw = |  |  | 100
Time | A1 | A0 | 91.3-M | 91.3-B | 100-M | 100-B
2016/0414 | 4.9756 | 0.0061 | 18.7791 | -0.11455 | 20.5686 | -0.12547
2016-05-06 | 4.9988 | 0.0061 | 18.6919 | -0.11402 | 20.473 | -0.12489
2016-06-12 | 4.9988 | 0.0061 | 18.6919 | -0.11402 | 20.473 | -0.12489
2016-07-22 | 4.9939 | 0.0061 | 18.7102 | -0.11413 | 20.4931 | -0.12501
2016-09-01 | 4.9585 | 0.0061 | 18.844 | -0.11495 | 20.6396 | -0.1259
2016-10-12 | 4.9463 | 0.0061 | 18.8905 | -0.11523 | 20.6906 | -0.12621
2016-11-04 | 4.9927 | 0.0061 | 18.7147 | -0.11416 | 20.4981 | -0.12504
2017-06-28 | 4.8046 | 0.0037 | 19.4386 | -0.071923 | 21.2909 | -0.078776
2017-08-01 | 4.7851 | 0.0037 | 19.5179 | -0.072216 | 21.3778 | -0.079098
2017-09-02 | 4.8217 | 0.0037 | 19.3696 | -0.071668 | 21.2154 | -0.078497
2017-10-07 | 4.8242 | 0.0037 | 19.3596 | -0.07163 | 21.2044 | -0.078456
1905-07-09 | 4.8303 | 0.0037 | 19.3351 | -0.07154 | 21.1776 | -0.078357
Date of issue： |  |  | 2019-02-23
Vd = Vdark = |  |  | 0.006
Vair = V out in air = |  |  | 4.825
Vref = V out in H2O |  |  | 4.739
Calibration Temp of H2O |  |  | 19.1
Ambient Temperatuer |  |  | 22.6
Tw = |  |  | 91.3
Tw = |  |  | 100
Time | A1 | A0 | 91.3-M | 91.3-B | 100-M | 100-B
2019-02-23 | 4.801 | 0.0037 | 19.3773 | -0.071696 | 21.2238 | -0.078528
2019-03-28 | 4.7729 | 0.0024 | 19.4862 | -0.046767 | 21.3431 | -0.051223
2019-04-23 | 4.7607 | 0.0024 | 19.5362 | -0.046887 | 21.3978 | -0.051355
2019-05-12 | 4.7558 | 0.0024 | 19.5563 | -0.046935 | 21.4198 | -0.051408
2019-06-21 | 4.746 | 0.0024 | 19.5967 | -0.047032 | 21.4641 | -0.051514
2019-07-18 | 4.7399 | 0.0037 | 19.6273 | -0.072621 | 21.4976 | -0.079541
2019-08-07 | 4.7265 | 0.0024 | 19.6776 | -0.047226 | 21.5527 | -0.051726
2019-09-18 | 4.7216 | 0.0024 | 19.698 | -0.047275 | 21.5751 | -0.05178
2019-10-14 | 4.7131 | 0.0024 | 19.7336 | -0.047361 | 21.614 | -0.051874

## OR2_782PR
OR II | Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-782PR
Description：C Star ( 25cm, 660nm, 600m )
Date of issue： |  |  | 2004-07-23
Vd = Vdark = |  |  | 0.059
Vair = V out in air = |  |  | 4.769
Vref = V out in H2O |  |  | 4.653 |  |  |  | 100 | 4.0183
Calibration Temp of H2O |  |  | 4.653 |  |  |  | 0 | 0.0147
Ambient Temperatuer |  |  | 21.5
Tw = |  |  | 91.3
Tw = |  |  | 100
Time | A1 | A0 | 91.3-M | 91.3-B | 100-M | 100-B | AM | AB
2005-05-22 | 4.6777 | 0.0708 | 20.3185 | -1.4386 | 22.2547 | -1.5756
2005-06-13 | 4.6752 | 0.105 | 20.4817 | -2.1506 | 22.4334 | -2.3555
2007-04-21 | 4.0879 | 0.0842 | 23.3797 | -1.9686 | 25.6076 | -2.1562 | 24.977 | -2.1031
2007-05-30 | 4.0183 | 0.0147 | 23.3803 | -0.34369 | 25.6082 | -0.37644 | 24.978 | -0.3672

## or2-1248
Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-521PR
Time | Tw | W0 | A0 | Y0 | A1 | Y1 | M | B
| 91.3 | 4.753 | 4.899 | 0.058 | 3.806 | 0.057 | 25.1105 | -1.4313
| 91.3 | 4.753 | 4.899 | 0.058 | 3.318 | 0.016 | 28.5097 | -0.45616
| 100 | 4.753 | 4.899 | 0.058 | 3.318 | 0.016 | 31.2264 | -0.49962
100 | 3.318 | [5 empty] | 30.665 | -0.4846
0 | 0.016
|  | 28.1617 | 19.2089 | 4.841 | 0.016 | 3.318

## OR2
CTD Transmisssometer (Chelsea) S/N:161061
Time | Tw | W0 | A0 | Y0 | A1 | Y1 | M | B
2005-05-22 | 91.3 | 4.2025 | 4.368 | 0.0061 | 3.9972 | 0.0061 | 23.7436 | -0.14484
2005-05-23 | 100 | 4.2025 | 4.368 | 0.0061 | 3.9972 | 0.0061 | 26.0061 | -0.15864
100 | 3.9972 | [5 empty] | 25.056 | -0.1528
0 | 0.0061
2006-04-16 |  | Auto
100 | 3.728 | M | 26.867
0 | 0.006 | B | -0.1612
2005-06-13 | 91.3 | 4.2025 | 4.368 | 0.006 | 4.0256 | 0.0061 | 23.5764 | -0.14382
Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-782PR
Time | Tw | W0 | A0 | Y0 | A1 | Y1 | M | B
2005-05-22 | 91.3 | 4.653 | 4.769 | 0.059 | 4.6777 | 0.0708 | 20.0609 | -1.4203
| 100 | 4.653 | 4.769 | 0.059 | 4.6777 | 0.0708 | 21.9725 | -1.5557
100 | 4.6777 | [5 empty] | 21.707 | -1.536
0 | 0.0708
2006-04-16 |  | Auto
100 | 4.4579 | M | 23.181
0 | 0.1441 | B | -3.3404
Time | Tw | W0 | A0 | Y0 | A1 | Y1 | M | B
2005-06-13 | 91.3 | 4.653 | 4.769 | 0.059 | 4.6752 | 0.105 | 20.4817 | -2.1506 | (CR1289,V0)
Underway Transmisssometer (WET Labs) S/N:CST-826PR
Time | Tw | W0 | A0 | Y0 | A1 | Y1 | M | B
2005-06-13 | 91.3 | 4.739 | 4.832 | 0.061 | 4.8547 | 0.1062 | 19.6094 | -2.0825 | (CR1289,V2)